## 海口市妇幼保健院采购公告HKSFY-20230408

我院近日将对以下医疗项目进行采购，现邀请符合要求的供应商或制造商参与本项目报名。

一、项目名称：小儿手术器械一批

二、项目预算：不超过50000元

三、采购方式：采取综合评分磋商采购（评分附后）

四、提供相关资质证件（列目录表，按下文顺序排版资料，打页码，正反面打印，以下资料如有按国家相关规定不需要具备，无法提供的，请出具相关说明凭证。）

*1、产品报价单（用注册证品名）、配置清单、技术参数、产品彩页（加盖公章），如查出虚拟响应，报名单位将列入我院的黑名单，不能参与我院今后的项目报名；

*2、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人（需提供营业执照、组织机构代码证、税务登记证有效证件，如已办理三证合一的企业仅需提供统一社会信用代码的营业执照即可）；

*3、如报名公司不是所投设备生产厂家的，应提供从生产企业到该经销商的逐级授权书，还要提供其参与授权各环节上所有企业的三证（加盖公章）；属于三类医疗器械的须具有医疗器械经营企业许可证，属于二类医疗器械的须具有医疗器械经营企业备案登记凭证；并提供证件复印件（加盖公章）；

*4、所投设备属于二、三类医疗器械产品的须具有医疗器械注册证，无此证的提供相关凭证（加盖公章）；

*5、报名公司人员授权委托书、社保清单、身份证复印件（法人及授权代表）；

*6、所有公开招标医疗设备类，如需配套专机专用耗材，投标商须将设备与耗材一并列清单报价格，且耗材价格不得高于海南省医药集中采购服务平台中标价格；

以上资料带*号的提供不全，审核不通过，报名无效，如需配套专机专用耗材未提供报价的公司，后果自负。

五、报名截止时间至2023年4月28日12：00（节假日不接受报名），欢迎具有合法经营资质的供应或制造商在截止时间前到医疗保障大楼九楼后勤管理科(2)报名，超出此日期不再受理，联系人：符先生、郭先生，联系电话：65388175,19907670515.

六、具体谈判时间和地点：2023年4月28日下午3:30在医疗保障大楼四楼妇保科会议室。

海口市妇幼保健院

2023年4月25日

附：

小儿手术器械一批

采购需求清单及技术参数

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磁片穿刺器 | 套 | 2 |
| 2 | 单极剪刀（弯剪刀） | 把 | 1 |
| 3 | 单极分离钳（弯分离钳） | 把 | 2 |
| 4 | 单极抓钳（无创抓钳） | 把 | 1 |
| 5 | 腹壁缝合钳（氙气针） | 支 | 2 |
| 6 | 单极分离钳（弯分离钳） | 把 | 2 |
| 7 | 双极电凝钳 | 把 | 1 |

| 技术参数要求 |  |
| --- | --- |
| 1、磁片穿刺器 | ▲1.穿刺器采用YY/T0294.1-2016中M号钢制造。 器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面Ra参数值的最大值为0.2μm，表面Ra参数值的最大值为0.8μm，其余部分的最大值为1.6μm。 阀门旋转应灵活，在关闭姿态下，经4KPa气压，应无明显渗漏；穿刺器的阻气阀应有良好阻气功能，经4KPa气压，冒出的气泡少于20个。 耐腐蚀性能符合YY/T0149-2006中5.4b级。 2.规格Ф3，工作长度65 3.瓷片密封 4.套管有普通款和带螺纹款，带螺纹款可防止术中穿刺器滑脱 5.穿刺器穿刺针有锐头、钝头和保护头等多型可选 |
| 2、单极剪刀 | 弯剪刀Φ3*300 ▲1.器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面Ra参数值的最大值为0.2μm，表面Ra参数值的最大值为0.8μm，其余部分的最大值为1.6μm器械的耐腐蚀性能符合 YY/T0149-2006 中 5.4b 级的规定。头部硬度478HV0.2-620HV0.2 2.规格Φ3，工作长度300 3.根据钳头活动方式可分单动型剪刀和双动型剪刀，往下包含直头剪刀和弯头剪刀，另有剪管状组织的钩头剪刀，以及翘头剪刀 4.剪刀采用高硬度材料，寿命长，使用时手感轻。 |
| 3、单极分离钳 | 弯分离钳Φ3*300 ▲1.分离钳夹持性能：φ3mm外径的钳子夹持力应不小于5N,φ5mm外径的钳子夹持力不小于20N，φ10mm外径钳子夹持力不小于40N。 2.钳头部采用YY/T0294.1-2016中05Cr17Ni4CuNb号钢制造，杆部与患者接触材料采用YY/T0294.1-2016中M号钢制造。硬度为300HV0.2-600HV0.2（或29.8HRC-55.2HRC）。 3.器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面Ra参数值的最大值为0.2μm，表面Ra参数值的最大值为0.8μm，其余部分的最大值为1.6μm器械的耐腐蚀性能符合 YY/T0149-2006 中 5.4b 级的规定。 4.规格Φ3，工作长度300 5.钳头根据弯曲形状分直分离钳、弯分离钳和直角分离钳。弯分离钳有多种弯曲角度，头部有钝头和精细头，直角分离钳直角弯有多种长度可选，可做各种粗细和角度的血管以及组织的分离。 |
| 4、单极抓钳 | 无创抓钳Φ3*300 ▲1.大值为0.2μm，表面Ra参数值的最大值为0.8μm，其余部分的最大值为1.6μm器械的耐腐蚀性能符合 YY/T0149-2006中5.4b 级的规定。 2.规格Φ3、Φ5和Φ1，工作长度300 3.可选配金属手柄和塑料手柄。 |
| 5、腹壁缝合钳 | 疝气针Φ1.6*100 ▲1.器械采用YY/T0294.1-2016 中 M 号钢制造。器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面 Ra 参数值的最大值为 0.2μm，亚光表面 Ra 参数值的最大值为0.8μm；其余部分的最大值为 1.6μm。耐腐蚀性能符合YY/T0149-2006中5.4b级。 2.规格Φ1.6，工作长度100 |
| 6、单极分离钳 | 弯分离钳Φ5*330 ▲1.分离钳夹持性能：φ3mm外径的钳子夹持力应不小于5N,φ5mm外径的钳子夹持力不小于20N，φ10mm外径钳子夹持力不小于40N。钳头部采用YY/T0294.1-2016中05Cr17Ni4CuNb号钢制造，杆部与患者接触材料采用YY/T0294.1-2016中M号钢制造。 2.硬度为300HV0.2-600HV0.2（或29.8HRC-55.2HRC）。 3.器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面Ra参数值的最大值为0.2μm，表面Ra参数值的最大值为0.8μm，其余部分的最大值为1.6μm器械的耐腐蚀性能符合 YY/T0149-2006 中 5.4b 级的规定。 4.规格Φ5，工作长度330 5.钳头根据弯曲形状分直分离钳、弯分离钳和直角分离钳。弯分离钳有多种弯曲角度，头部有钝头和精细头，直角分离钳直角弯有多种长度可选，可做各种粗细和角度的血管以及组织的分离。 |
| 7、双极电凝钳 | ▲1、头部采用YY/T 0294.1-2016标准中的05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢，钳杆及内芯采用YY/T 0294.1-2016中M号钢，绝缘套管用PEEK制造。夹持力不小于20N。其硬度不小于350HV0.2，进入患者部分表面粗糙度Ra参数值的最大值为0.4μm。耐腐蚀性能不低于YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 2.规格Φ5，多种工作长度适合各种部位各种患者腔镜手术。 3.根据钳头形状可分为直头、弯头，其中弯头精细电凝钳广受好评。 4.根据结构不同，又分为螺口、三拆以及铁柄双极，满足操作者的多种需求。 ▲5.钳头张开角度大于等于35°，为手术最适宜角度。 6.可360°旋转，满足腔镜手术的各种角度需要。 |

综合评分表（100分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数（40分） | 所投产品完全满足“采购需求”中要求的得 40分；带▲号的指标不满足每一项扣5分，其他指标不满足每一项扣2分，扣完为止。 | 40 |
| 2 | 同类项目业绩（6分） | 投标人具有同类业绩，每个合同得2分，最高得6分。须提供合同复印件加盖公章。 | 6 |
| 3 | 售后服务及培训（10分） | 方案必须包括但不限于：交货时间、到货安装、调试校验、备品备件情况、对使用和维护人员的规范技术培训等内容。 | 10 |
|  |  | 内容完整，科学合理、详细具体、有针对性、可行性强的，得10分； |  |
|  |  | 内容完整，科学合理、有一定针对性、具有可行性的，得8分； |  |
|  |  | 内容基本完整，基本合理、无针对性、基本可行性的，得3分； |  |
|  |  | 内容不完整，不合理，表述混乱、缺乏可行性的，得0分。 |  |
| 4 | 质量保证保修（10分） | 方案必须包括但不限于：质保期内的承诺、设备出现故障和缺陷后的解决方案和响应时间、质保期满后的相关服务、生产厂家的技术支持等内容。 | 10 |
|  |  | 内容完整，科学合理、详细具体、有针对性、可行性强的，得10分； |  |
|  |  | 内容完整，科学合理、有一定针对性、具有可行性的，得6分； |  |
|  |  | 内容基本完整，基本合理、无针对性、基本可行性的，得3分； |  |
|  |  | 内容不完整，不合理，表述混乱、缺乏可行性的，得0分。 |  |
| 5 | 验收方案（4分） | 方案必须包括但不限于：对验收标准和验收方式等内容。 | 4 |
|  |  | 内容完整，科学合理、详细具体、有针对性、可行性强的，得4分； |  |
|  |  | 内容完整，科学合理、有一定针对性、具有可行性的，得3分； |  |
|  |  | 内容基本完整，基本合理、无针对性、基本可行性的，得1分； |  |
|  |  | 内容不完整，不合理，表述混乱、缺乏可行性的，得0分。 |  |
| 6 | 项目总报价（30分） | 以价格最低得满分，依次每低一名次减5分 | 30 |